计价称24、16键（4V/6V)（总计=找钱）

在（JP/JUNPER)短路开机，显示内码状态时，放満量程砝码，（如果没有找钱请按总计 ）

30Kg按，找钱+4、找钱+6、找钱+9

15Kg按，找钱+3、找钱+6、找钱+9

6 Kg按，找钱+2、找钱+6、找钱+9

3 Kg按，找钱+1、找钱+6、找钱+9

按‘找钱+6’后，显示窗内一定要出现很稳的30000或24000，才能

按‘找钱+9’退出。

4v主机板，第一次标定最后一步要按‘找钱+8’退出。

计价台称24、16键（4V/6V)标定方法

|  | 在（JP/JUNPER)处短路，开机，显示内码状态时，按‘找钱+0’ |
| --- | --- |
|  | 显示満量程，按‘累计’选择満量程，选择后按‘累清’确认。 |
|  | 再按‘找钱+7’放砝码，输入砝码重量，按“累清”，按 |
|  | “找钱”+“9”，显示砝码重量即可。 |
|  | 4v主机板，第一次标定一定要按‘找钱+8’退出。 |
| 开机显示分度值状态 | 4V主机板第一次标定没有按‘找钱+8’退出。可长按‘找钱’，归 |
|  | 零即可。 |

吊称标定方法

开机归零 按【累清】不放 显示CAL 再按【累清】

显示满量程，可以直接进入下一步

按【累清】显示满量程，一直按【累清】直到显示CAL-0 再按【累清】

显示内定的标定重量，然后用【累计】和【累清】输入实际标定砝码重量，

【累计】加载数字，【累清】确认移位，当最后一位数在闪烁的时候

请加载砝码，稳定后一直按【累清】直到显示砝码重量即可。

无线吊称标定方法

(1)开机归零 按【F3】不放约3S、显示F-XXX 表示设置满量程

按【查询】切换选择满量程 按【存入】确认进入下一步。

(2)显示；d=XX 表示分度值设置 按【设置】切换选择 按【存入】

确认

（3）显示cal0;表示抓取零位，稳定标志亮起时按【存入】确认。

（4）显示l-XXX输入砝码重量，加载相应的砝码，稳定后按【存入】

确认，显示砝码重量即可。

四键计重防水称 两点标定

显示F-XX 按【↑】选择满量程 按【FUN】确认

显示d=x 按【↑】选择分度值 按【FUN】确认

显示CAL-O 按【FUN】确认 稳定后

显示砝码重量 放相应砝码 稳定后按【FUN】

显示满量程 再放相应的砝码 （使称上的砝码重量

和显示重量一致）

稳定后 按【FUN】显示满量程即可

计价机改电 标定方法

|  | 开机归零，按住‘清除’不放，再按‘1’，显示[P***] |
| --- | --- |
|  | 输入密码[02626],按‘累清’显示[diu](分度值） |
|  | 按‘累计’选择，‘累清’确认。 |
|  | (500kg分度值可调为1或2，1000kg 分度值可调为2或5） |
|  | 显示[dot][**]小数点位数， |
|  | 按‘累计’选择‘累清’确认。(500kg、1000kg小数点可调为1。） |
|  | 显示[FULL][F***]设定満量程，按数字键输入，‘累清’确认 |
|  | 显示[ANY][NOLD]捕捉零位，按‘累清’，显示“LOAD"放砝码。 |
|  | 输入砝码重量，按两下“累清”显示砝码重量即可。 |

注意；

|  | 如该称为6V开关开机的，分度值选择或小数点可直接按数字键选择。 |
| --- | --- |
|  | 如按住清除不放再按1没反应，可在JUNPER处短路开机，可直接进 |
|  | 入标定状态。 |

ACS/BS 计数中天平、大天平 两点标定

开机自检时“取样、8”同时按，听到蜂鸣声放开，显示満量程按

“去皮”选择満量程,选择好以后按两下“累计"键，显示‘HALF’

放1/2FS砝码，按"累计"，显示‘FULL'再放;1/2FS砝码，稳定后

按"累计"，显示満量程即可。(FS=満量程）

ACS/BS 计重中天平、大天平 两点标定

开机自检时，“标定”、“确认”同时按住不放显示満量程,按

‘↑'选择満量程,选择好以后按两下“确认"键，显示‘HALF’，放

1/2FS砝码，稳定后按“确认”，显示‘FULL'，再放1/2FS砝码，稳定后“确认”键， 示満量程即可。(FS=満量程）

LCD天平 （8键） 两点标定

开机自检时，“标定”、“设定”同时按住不放，显示満量程按两

下“确认”键，显示1/2FS砝码重量，放1/2FS砝码，显示満量程再

放1/2FS砝码，稳定后显示満量程，小数点出来即可。(FS=満量程）

LCD天平 （五键） 两点标定

开机自检时，“模式”、“确认”(开关) 同时按住不放，听到蜂鸣器响以

后放开，回零后显示------，按6下“开关”键，显示満量程，按

两下，开关键，显示1/2FS砝码重量放1/2FS砝码，稳定后显示満

量程，再放1/2FS砝码，稳定后，显示満量程小数点出来即可。

(FS=満量程）

LED天平 (红字二键、三键）标定方法

开机自检时，“标定”、“去皮”同时按住不放，显示満量程，按

两下“标定”，显示LOAD,放満量程砝码，稳定后按"标定"，显示

砝码重量即可。

计数台称标定方法

开机自检时“取样”“8”同时按，听到蜂鸣声再放开，自检完以

后；显示[unit][kg],单位选择；

按“去皮”选择、kg、g，按“累计”确认.

显示[dot][*],小数点位数选择;

按“去皮”选择小数点位数1、2、3，按“累计”确认。

显示[full][scale],设定満量程;

按数字键输入（重量窗显示默认量程）按“累计”确认。

显示[d=][*],分度值选择;

按“去皮"选择分度值“累计”键确认。

显示[zero][*d],零位跟踪范围;

按“去皮"选择0.5d、1.5d、2.5d、3.5d，按“累计”确认。

显示[-0-],确定零位。按“累计”确认。

显示[LOAD],放砝码，输入砝码重量，稳定后按“累计”.

显示标定砝码重量即可。

XK3100B2、B2+标定方法

开机自检时，“标定”、“确认”同时按，听到 蜂鸣声放开。

显示[PASS] 按‘↑’键和‘确认’输入密码，[010201]。

（‘↑’键输入数字，‘确认’键确认当前数值。）

显示[d=**]按‘↑’键选择分度值，按‘确认’。

显示[dot=*]按‘↑’键选择小数点，按‘确认’。

显示[zero*]按‘↑’键选择零位跟踪范围，按‘确认’。

显示[full]按‘↑’和‘确认’键调节満量程,

（若显示満量程正确，就按确认过。）

显示[loAd]放砝码，按‘↑’和‘确认’键输入砝码重量

（‘↑’键输入数字，‘确认’键确认当前数值。）

然后一直按确认 显示砝码重量即可。

电磁式天平校准方法：

称重状态下按校验键（CAL)，显示砝码重量，放相应砝码，按校验键，显示当前砝码重量即可。